본 문서는 2024년 3월부로 변경된 닌하이드린 반응액에 대한 변경점과 사용법을 다룹니다.

기존 ㈜아주과학에서 생산 및 납품해온 닌하이드린 반응액(Ninhydrin Reagent)의 경우 제품 생산 과정에서 환원제(reducing Agent)를 첨가하여 생산하였습니다.

이러한 생산과정은 닌하이드린의 빠른 열화를 야기했으며 냉장보관 상태서 3주 이내로 1% 이상의 Peak Area 감소가 발생하였으며 베이스라인 노이즈가 증가하는 문제가 보고됐습니다.

따라서 이러한 문제에 대응하기 위해 2024년 3월 3주차 생산 제품군(Lot No.: 2403002)부터는 닌하이드린 반응액과 환원제를 개별 포장하며 발송중에 있습니다.

이러한 개별 포장을 통한 환원제 분리는 다음과 같은 장점을 가집니다.

- 환원제와 분리 냉장 보관시 유통기한을 최대 6개월 까지 사용가능

- 사용 직전에 환원제를 사용할 경우 최상의 분석 퍼포먼스 유지가능

환원 용액(Reducing Agent)는 6N HCl에 염화 주석(II)가 포함된 용액으로 사용시 보호 장구를 착용하여야 합니다.

변경된 닌하이드린 사용법은 아래와 같습니다.

- 닌하이드린을 사용할 예정인 경우, 닌하이드린 용액을 사용중인 GL45 규격의 갈색유리병에 담는다.

- 라테스 장갑 혹은 니트릴 장갑을 착용하고 동봉된 환원제 주사기의 마개를 연다.

- 천천히 주사기를 눌러 닌하이드린 용액에 환원제 1 ml를 넣는다. 
*이때 반드시 보호기구를 착용하며 천천히 주사기를 눌러야 합니다.

- 이후 병을 천천히 흔들어 잘 섞이게 해준 뒤 S7130 Organizer의 시약병 스크류캡을 닫는다.

- 가스 압력이 0.5 ~ 1 bar 사이로 유지되는지 확인한다.

- 이후 스크류 캡의 3, 4번 밸브를 열어 3~5분 방치해 용액 내 용존산소를 제거한다.
* 3. N2 Flushing Line, 4. Gas Drain

- 충분히 퍼징했다면 3,4 번 밸브를 닫고 1, 2번 밸브를 열어 분석을 준비한다.

한번 활성화된 닌하이드린은 시간이 지남에 따라 지속적인 열화가 발생합니다.
닌하이드린의 열화는 높은 베이스라인 노이즈와 피크 면적값의 감소를 야기합니다.

세부적인 사용방법은 다음과 같습니다.

먼저 닌하이드린 용액을 위한 시약병과 스크류 캡은 다른 버퍼 용액을 위한 시약병과 스크류 캡 구조가 다릅니다.
닌하이드린 시약병의 스크류캡에는 질소가스 퍼징을 위한 라인이 하나 더 있으며 구조는 아래와 같습니다.

위와 같이 질소가스 퍼징(Flushing)을 위한 라인은 3번 라인으로, 병 내부에 가스 라인이 추가로 존재합니다.

닌하이드린 용액과 환원 용액을 섞은 후 용존 산소에 의한 열화를 방지하기 위해선 질소가스 퍼징이 필요합니다.
질소가스 퍼징은 1, 2 번 밸브를 닫고 3, 4 번 밸브를 열어 2분간 방치함으로써 가능합니다.
이때 반드시 1, 2번 밸브가 잠겨있어야 합니다.

3, 4번 밸브를 열면 보글거리는 소리를 들을 수 있으며 이는 용액 내 질소가스를 밀어 넣어 산소를 제거하는 과정입니다.

활성화되지 않은 닌하이드린 용액은 냉장보관 기준 6개월까지 사용 가능합니다.

한번 활성화된 닌하이드린 용액은 활성화 이후 지속적인 열화 반응이 진행되며 
3~4주 이후부터는 교체하시는 것을 추천드립니다.